- 实验室仪器设备升级换代及土壤理化项目

- 采购设备技术要求统计表

| 原子吸收分光光度计 | （一）技术参数及要求 1、主机 ★（1）八只或八只以上的灯架，自动选择各元素空心阴极灯的位置； ★（2）光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换； （3）波长准确度：优于±0.15nm； （4）波长重复性：0.05nm； （5）基线漂移：0.002A/30min。 ★（6）波长范围：波长范围：185-910nm。 2、火焰分析 ★（1）内置笑气-乙炔（用于分析高温元素铝、镍等）、空气-乙炔两种火焰原子化模式，无需额外增加气体切换附件，方便用户使用。 （2）（Cu)：Cu＜0.02ug/ml/1/％（空气-乙炔法）； （3）检出限：Cu≤0.004μg/ml（空气-乙炔法）； （4）精密度：Cu≤0.6%（空气-乙炔法）； （5）火焰监视器可随时监测火焰变化，意外熄火时，仪器会自动关闭乙炔流量并提示报警；乙炔漏气保护装置；压力异常保护装置。 （6）2.5喷雾器:高效玻璃雾化器 （7）雾化室:耐腐蚀材料雾化室 （8）位置调节:火焰燃烧器最佳位置及前后位置自动设定 （9）安全措施：具有多种自动安全保护功能 3、背景校正:氘灯背景校正＞55倍@1Abs，自吸背景校正＞60倍@1Abs。 4、数据处理: （1）测量方式：火焰法、石墨炉法、火焰发射法、氢化物发生－原子吸收法（可加配氢化物发生器）； （2）正版软件工作站，可免费升级。 5、配置要求: （1）火焰型原子吸收分光光度计主机； （2）配套仪器使用的操作软件； （3）元素灯：铜、锌、铅、铁、钾、钠、锰、镉； （4）另配耗材：雾化器2套，毛细管20根 （5）空压机； （6）商用台式机: Intel Core i3或以上处理器，内存容量2G,硬盘容量500GB,16X DVD光驱，双串口，21英寸液晶显示器，正版操作系统，1台。 (7)激光打印机1台 ★（二）资质条件及要求 1、若不是采购产品的生产制造商，必须有生产制造商授权或代理证明; 2、关键参数必须在厂家所提供的盖章彩页或计量部门出具的型式评价报告上反映; 3、采购方在中标后保留对中标设备实地考察的权利，签订合同前采购方有权要求中标人提供同款机型做指标验证，若虚假应标，责任自负。 4、仪器培训要求：需包含两人次的仪器设备使用、应用及维护保养方面的培训。 - 仪器质保：需包含一年内免费维保，一年内出现任何质量问题由经销商或仪器厂家无条件进行维修或更换。 |
| --- | --- |
| 阳离子交换量前处理系统 | 1、应用范围 应用于环境监测土壤样品中阳离子交换量项目配套同品牌主机系统的自动淋洗、净化抽滤等样品前处理； 2.技术指标 ★2.1、满足NYT 295-1995 中性土壤阳离子交换量、LYT 1243-1999 森林土壤阳离子交换量测定，实现阳离子交换量前处理过程自动化完成，可与阳离子交换量测定仪主机系统配套检测，并提供双方仪器端口编码； 2.2、前处理样品数量不少于4个； 2.3、测定样品重量不少于5g； 2.4、自动加乙酸铵体积：≤150ml/次； 2.5、自动加乙醇体积：≤150ml/次； ★2.6、仪器具有乙酸铵多次置换功能至少4次； 2.7、回收率：符合土壤有效态成分分析标准物质中阳离子交换量测定要求。 2.8、产品自动化设计，自动加液、淋洗、抽滤、排废，整个过程无需人工值守； 2.9、采用一键开始与暂停操作，可实现单路单控，实验过程掌控灵活； 2.10、采用桨式搅拌及旋转式清洗，置换效果更好并避免出现土壤挂壁的现象； 2.11、采用高性能电磁阀、加液泵、真空泵，提高了仪器使用寿命； 2.12、产品外壳采用奥氏体不锈钢，喷涂防指纹涂层，提高防腐性能； 2.13、外置分体试样控制器，简单快捷、方便灵活，； 2.14、人性化操作界面，配置不小于7寸高清彩色触摸屏，功能强大、使用方便，整个实验过程实时掌控； 2.15、自动注入乙酸铵试剂与样品反应，自动加入乙醇洗涤，自动淋洗抽滤，试剂注入量、反应时间等各参数可任意设定，无人值守自动完成； 2.16、采用耐腐蚀隔膜泵，加液速率高达：600mL/min； 2.17、采用美国CPC快速接头，在保证仪器可靠性的同时便于仪器的清洗与保养。 ★2.18、具有实时液位监测功能，实时监测溶液桶液位，确保实验正常进行 ★2.19、独特样品杯防堵塞设计，有效防止土样堵塞样品杯。 ★2.20、提供本实验室原阳离子测定仪主机升级维护，并确保该设备与主机系统的兼容性性，提供制造厂商针对本项目的技术服务承诺。 3、仪器配置要求 3.1、四通道主机 1套 3.2、控制系统 1套 3.3、试剂桶（6L） 3个 3.3、布氏漏斗 4个 3.5、样品支架 1个 3.6、抽滤瓶（500ml） 4个 3.7、滤纸 1包 3.8、阳离子交换量测定仪主机高通量系统升级 1套 4、售后服务： 4.1、在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试和操作使用培训； 4.2、质保期：质量保证期一年，终身维修； 4.3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修； ★5、资质条件及要求： 1、若不是采购产品的生产制造商，必须有生产制造商授权或代理证明; 2、关键参数必须在厂家所提供的盖章彩页或计量部门出具的型式评价报告上反映; 3、采购方在中标后保留对中标设备实地考察的权利，签订合同前采购方有权要求中标人提供同款机型做指标验证，若虚假应标，责任自负。 4、仪器培训要求：需包含两人次的仪器设备使用、应用及维护保养方面的厂家培训。 |